临沂市妇女儿童医院眼底造影机、眼底激光治疗机及玻切机采购项目

竞争性磋商文件

（第二册）

项目编号：SDGP371300201902000771

项目名称：临沂市妇女儿童医院眼底造影机、眼底激光治疗机及玻切机采购项目

山东金卫医药信息有限公司

二○一九年十月

临沂市妇女儿童医院眼底造影机、眼底激光治疗机及玻切机

采购项目

竞争性磋商文件（第二册）

采购项目名称：临沂市妇女儿童医院眼底造影机、眼底激光治疗机及玻切机采购项目

采购项目编号：SDGP371300201902000771

采购内容及分包情况：本项目为临沂市妇女儿童医院眼底造影机、眼底激光治疗机及玻切机采购项目，共两个包，详情如下：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 预算 (单位:万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01-1 | 眼底造影机 | 1套 | 105.00 |  |
| 01-2 | 眼底激光治疗机 | 1套 |  |  |
| 02 | 玻切机 | 1套 | 120.00 |  |

一、总体说明：

- 以下技术参数仅供参考，可能涉及某产品的极个性化描述，均不作为对投标产品的特定要求，投标人可提供相当于或优于该设备参数的产品；

- 投标人应如实填写技术偏离表，如不满足或存在负偏离而填写符合者，技术分将直接判为0分；

- 投标人应在响应文件中如实提供其技术指标，并提供原厂技术资料（DataSheet）并盖章，作为最终认定证据；

- 投标人如提供虚假材料投标，谋取中标、成交的，将列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。且中标、成交无效；

- 严禁携带国家淘汰、禁止使用、技术落后、质量不过关的产品前来投标，产品生产日期为当年度生产，违者一经发现，终止投标并终身不能参与我方招标活动，投标结果无效；

- 质保期≥2年。

二、技术参数要求如下：

包01-1：眼底造影机                          数量：1套

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 光学系统：远心光学系统 |
|  | 视场角：45°，30° |
|  | 采集模式：彩照、无赤光、蓝光、红光、FAF、眼前节照相，立体成像，FFA等 |
|  | 滤光片：无赤光、蓝光、紫外、红外滤光片， FAF滤光片等 |
|  | 屈光补偿：+35 D ～ -35 D 连续可调 |
|  | 瞳孔直径：≥4.0 mm；≥3.3 mm（30°小瞳孔） |
|  | 工作距离：≥40 mm |
|  | 固视目标：内固视和外固视 |
|  | 闪光灯：氙灯，24级可调（最大80Ws） |
|  | 图像分析：VISUPAC图像分析系统，可进行杯盘比测量、PDT计算、OCT图像导入、无缝自动拼图、正负反转、增强、防干扰、均匀移高目标、上下左右、亮度控制等 |
|  | 分辨率：≥2400万 |
|  | 数据库：包含患者信息和图像 |
|  | 电压：100…240V ± 10% |
|  | 频率：50/60 Hz |
|  | 功率：340 VA |
|  | 工作台：偏心柱式（可放置轮椅） |

包01-2：眼底激光治疗机                       数量：1套

| 序号 | 主要技术参数要求 |
| --- | --- |
|  | 临床应用：应用于视网膜光凝、青光眼小梁成形术 |
|  | 倍频固态激光，连续波，波长532nm |
|  | 功率(角膜处):50～2000 毫瓦；储备功率＞2W |
|  | 激光光源：半导体激光源 |
|  | 激光光斑调节：75/125/200/300/500 |
|  | 激光光斑能量分布：等焦面分布，在角膜和晶状体处保持低能量密度的同时，提供边缘锐利能量均匀的光斑 |
|  | 自动脉冲：100～1000ms |
|  | 脉冲持续时间：50～1000ms |
|  | 控制面板:液晶触摸屏或按键控制,可放置于台面任何位置 |
|  | 用户可个性化设定:可自定义能量、脉冲间隔和脉冲持续时间 |
|  | 激光主机安放:可悬挂在升降台上或下 |
|  | 裂隙灯：激光专用裂隙灯 |
|  | 裂隙灯类型：伽利略会聚双目立体显微镜 |
|  | 裂隙灯放大倍率：5级放大倍率 |
|  | 裂隙宽度：0～14连续可调 |
|  | 电动激光微动器:裂隙灯手柄电动控制激光与裂隙光同步自由移动 |
|  | 电动内置裂隙灯保护滤光片 |

包02：玻切机                                     数量：1套

| 序号 | 主要技术参数及要求 |
| --- | --- |
|  | 泵系统：真空泵 |
|  | 高级真空功能：使用刚性300ml集液盒与灌注和抽吸管道 |
|  | 基于真空的 StableChamber 流控技术 |
|  | 眼内照明 |
|  | 两个独立端口可分别提供照明和控制；氙灯和汞灯可任意搭配 |
|  | 单个端口光输出至少为25流明（以20G标准），0～100% 控制范围，以1%递增 |
|  | 两个端口均采用安全滤光器，以减少紫外线、紫色、深红色和红外光 |
|  | 配备绿色、黄色、琥珀色滤光器 |
|  | 普通光纤和广视野光纤两种选择。广视野光纤提供115°的照明范围，无阴影、 无光晕、无光斑光纤鞘的设计可以防止眩光。20G/23G/25G光导纤维均使用相同直 径的光纤内芯，均可提供相同的照明亮度 |
|  | 玻璃体切除 |
|  | 线性切割率模式：每分钟 30～5000次切割，以每分钟1次切割递增，可通过脚 踏板对切割率执行线性控制 |
|  | 固定切割率模式：每分钟 30～5000次切割，以每分钟1次切割递增，可通过脚踏板对切割率执行开/关控制 |
|  | 玻切头：垂直往复运动，开口面积≤0.328mm2，距头端距离≤0.246mm（以23G标准） |
|  | 气液交换和加压灌注 |
|  | 输出0.1μm疏水过滤空气；压力最高气压150 mmHg |
|  | 流速最高4.8标准立方英尺/小时（2.25升/分钟） |
|  | 由40mmHg上升至60mmHg≤0.5秒 |
|  | 灌注压实时、瞬态监控，一键加压，加压后定时警报 |
|  | 系统配备在断电情况下自动激活的气动切断阀功能 |
|  | 穿刺系统：加长的刀刃斜面，可减少穿刺时的阻力；套管材质为聚酰亚胺，在保持足够支撑力的同时最大限度的减少穿刺口的撕裂 |
|  | 硅油注吸 |
|  | 注入模式压力：80psi（482.6kPa，4.8巴） |
|  | 吸除模式负压：0mmHg ～600mmHg 之间，以10mmHg 递增 |
|  | 电凝：双极电凝，功率为≤7.5 瓦特（100 欧姆），可编程，可从0% ～100%以1% 递增；有线性或固定输出模式 |
|  | 脚踏：无线蓝牙脚踏控制，可双向线性控制超声能量和抽吸负压，或双向线性控制玻切速率和真空负压 |
|  | 输液架：行程≥110厘米，步长≤5cm，能够提升≥2个500ml玻璃瓶。可通过触摸屏输入、遥控器、脚踏控制器进行控制，或者直接通过系统背面的按钮进行控制 |
|  | 可通过面板、脚踏或遥控器转变手术步骤 |
|  | 单步轮锁：可一键同时固定或解锁4个滑轮 |
|  | 显示装置：高清液晶显示器；≥18英寸；中文或其他语言界面，动态图形提示；像素≥1280 × 1024 |